Nazwa gabinetu ………………………………………………

Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji

Procedura dotyczy zasad postępowania z narzędziami w czasie przygotowywania autoklawu do procesu sterylizacji i przeprowadzenia tego procesu w gabinecie zajmującym się zabiegami podologicznymi (specjalistyczną pielęgnacją stóp).

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada ……………………………………………….. (osoba lub stanowisko lub kierownik, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik).

I. Narzędzia muszą być:

- idealnie czyste

- suche

- odpowiednio opakowane

- odpowiednio ułożone w komorze sterylizatora

II. Parametry sterylizacji muszą być rygorystycznie przestrzegane i udokumentowane, a dokumentacja przechowywana przez 10 lat.

III. Kontrola sterylizacji musi być prowadzona na bieżąco i okresowo.

IV. Warunki przechowywania muszą wykluczać możliwość ewentualnego wtórnego zanieczyszczenia wysterylizowanego materiału.

Jak należy układać zapakowane narzędzia w komorze sterylizatora ?

Luźno - trzeba koniecznie zapewnić swobodny dostęp pary. Narzędzia opakowane i przeznaczone do dłuższego przechowywania układamy zgodnie z zasadą: papier do papieru, folia do folii -pamiętając o łatwym przenikaniu pary przez warstwę papieru.

Nie można upychać narzędzi w torebkach - można je zapełnić najwyżej w 3/4 objętości. W przeciwnym razie może się nam nie udać wykonanie szczelnego zgrzewu lub nastąpi pęknięcie materiału.

Bezpieczna odległość między materiałem a zgrzewem zapewniająca prawidłowe zamknięcie torebki wynosi 3 cm.

Warto pamiętać, że komora sterylizatora musi być wypełniona przynajmniej w 1/6 objętości w przeciwnym razie powietrze gromadzi się wokół niewielkiego ładunku i ogranicza dostęp pary.

Nie dotyczy to nowoczesnych autoklawów klasy B z frakcjonowaną próżnią wstępną.

W miarę możliwości stosować zasadę:

jeden pacjent = jeden zabieg = jeden zestaw narzędzi

Narzędzia używane jako uzupełniające lub stosowane sporadycznie należy sterylizować opakowane pojedynczo.

Bez opakowania można sterylizować wyłącznie 1 zestaw narzędzi, który należy użyć bezpośrednio po wyjęciu ze sterylizatora !

Nie można sterylizować dużej liczby narzędzi nie opakowanych celem wybierania zestawów z komory sterylizatora.

Normy dotyczące sterylizacji:

PN - EN 554 - sterylizacja wyrobów medycznych - walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodną

PN - EN 866-1 - biologiczne systemy badania sterylizatorów i procesów sterylizacji - wymagania ogólne

PN - EN 867-1 – nie biologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - wymagania ogólne

PN - EN 868-1 - materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczone do sterylizacji - wymagania ogólne

PN - EN ISO 14161 - sterylizacja wyrobów medycznych służących ochronie zdrowia - wskaźniki biologiczne

PN - EN ISO 15882 - sterylizacja wyrobów medycznych służących do ochrony zdrowia - wskaźniki chemiczne

PN - EN 13060 - podział cykli sterylizacyjnych:

- cykl B - przeznaczony dla wszystkich opakowanych i nie opakowanych narzędzi o różnej nawet skomplikowanej budowie, litych, wgłębionych i porowatych

- cykl N - dla narzędzi litych, nie opakowanych

- cykl S - ściśle określony przez producenta dla określonego rodzaju narzędzi

Kontrola procesów sterylizacji parowej

Wewnętrzna - należy do użytkownika i obejmuje:

- kontrolę fizyczną

- kontrolę chemiczną

- kontrolę biologiczną

Zewnętrzna - należy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej - obejmuje kontrolę biologiczną

Częstotliwość kontroli wewnętrznej

Okresowa - przy użyciu wskaźników biologicznych PN - EN 866 i PN - EN ISO 14161 - informuje o fakcie zabicia drobnoustrojów - spor wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik sterylizujący

- Częstotliwość minimum jeden raz na 6 miesięcy

- dotyczy każdego sterylizatora

- dotyczy cykli o różnych parametrach

- dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie

Wynik - po 7 dniach, 48 godzinach, 1-3 godzin

- ilość zakładanych testów - zależy od pojemności komory sterylizatora:

gdy < 20 l - 2 testy

gdy > 20 l - min. 3 testy

Pakiety ze wskaźnikami umieszcza się po przekątnej komory, w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego tj. tył komory, dolna półka przy drzwiach.

Sporale A - po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce.

Testy ampułkowe - muszą być poddane inkubacji do dwóch godzin od procesu.

Częsta kontrola biologiczna jest najpewniejszą metodą kontroli procesu sterylizacji !

Kontrola wewnętrzna bieżąca:

- fizyczna - wskazania termometrów, manometrów itp. - dokumentacją jest wydruk - informuje jedynie o pracy urządzenia

- chemiczna - norma PN - EN 867, PN - EN ISO 15882 - oparta na reakcji chemicznej substancji wchodzących w skład wskaźnika - widoczna jako zmiana barwy - przeprowadzana dla każdego wsadu i dla każdego pakietu.

Kontrola chemiczna dotyczy:

- kontroli ekspozycji

(sprawdziany sterylizacji)

- sygnalizuje, że opakowanie było poddane sterylizacji ale nie mówi o sterylności jego zawartości - nie wymaga dokumentacji

- kontrola  wsadu - opakowane wskaźniki chemiczne umieszcza się w różnych punktach komory sterylizatora:

- pojemność komory < 20 l - dwa wskaźniki

- pojemność komory > 20 l - min. trzy wskaźniki

Prawidłowe wybarwienie wskaźników zwalnia wsad do użycia.

Wyniki tej kontroli dokumentowane w miejscu sterylizacji.

- kontrola  pakietu, zestawu

– wszystkie pakiety stanowiące wsad sterylizatora powinny posiadać dowód penetracji pary wodnej do wnętrza pakietu !

- kontrola sprzętu - EN 554

Norma PN-EN ISO 11140-1:2006 wskaźniki niebiologiczne do kontroli sterylizacji

Klasa 1- wskaźniki procesu, najczęściej są umieszczane na zewnątrz opakowań.

Klasa 2- wskaźniki do badań specjalnych

( Bowie&Dick test, PCD, STF …)

Klasa 3 - wskaźniki jednoparametrowe zaprojektowane na jeden z krytycznych parametrów.

Klasa 4 - wskaźniki wieloparametrowe, zaprojektowane na dwa lub więcej krytycznych parametrów.

Klasa 5 - wskaźniki zintegrowane zaprojektowane tak, aby reagować we wszystkich przypadkach przekroczenia parametrów krytycznych poza określony zakres cykli sterylizacji.

Klasa 6 - wskaźniki emulacyjne - reagują na wszystkie parametry krytyczne w zakresie wartości cyklu sterylizacji, jaki został ustalony na podstawie wybranych cykli sterylizacyjnych. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Program zapewnienia jakości  procesu  sterylizacji.

KONTROLA WSADU -   KAŻDY CYKL-  TEST BIOLOGICZNY LUB CHEMICZNY

KONTROLA PAKIETU -   KAŻDY PAKIET- WSKAŹNIK WIELOPARAMETROWY LUB INTEGRUJĄCY

KONTROLA SPRZĘTU -   KAŻDEGO DNIA-   TEST BOWIE - DICK’A LUB ALTERNATYWNY (min klasy 4)

KONTROLA EKSPOZYCJI - KAŻDY PAKIET-  TAŚMY, METKI itp.

REJESTROWANIE KONTROLI CYKLI

OZNAKOWANIE KAŻDEGO PAKIETU W CELU REJESTRACJI -  KARTY CYKLU, METKI, KSIĘGI KONTROLNE

Dokumentacja procesu sterylizacji

Powinna być przechowywana przez 10 lat.

Prawidłowa dokumentacja jest konieczna w przypadku roszczeń pacjentów, w celu udowodnienia prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji.

- Prowadzona dla każdego sterylizatora obejmuje:

- data sterylizacji

- nr kolejny cyklu w danym dniu

- parametry cyklu - jeśli jest możliwość- przedstawienie wydruku parametrów w czasie cyklu pracy

- wyniki kontroli chemicznej wsadu z zaznaczeniem miejsca rozmieszczenia testów w komorze, z zaznaczeniem ich prawidłowego wybarwienia

- podpis osoby zwalniającej wsad do użycia

- wyniki okresowej kontroli biologicznej

- Dokumentacja kontroli pakietu, zestawu prowadzona osobno - np. w karcie pacjenta obejmuje:

- datę sterylizacji

- datę użycia materiału sterylnego

- zaznaczenie prawidłowego wybarwienia testu

Osoba/-y odpowiedzialna/-e  za proces sterylizacji:

1	………………………………………………….

2	………………………………………………….

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za nadzór i przestrzeganie procedury:

1	…………………………………………………...

2	……………………………………………………